{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["hiddenSheet","Forklaring","Analyseoversikt","Referanser"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":33,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"hiddenSheet","index":0,"n_rows":12,"n_cols":6,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["nei","Diakonhjemmet Sykehus",null,null,null,"Referanser_Ref"]
["UB","D18260",null,null,null,"0"]
["DOK","AMB - Analyseoversikt med referanseområde, akkreditert måleområde, måleusikkerhet og angivelse av akkreditering",null,null,null,"Referanser_Ved"]
["EK_Avdeling¤2#4¤2# ¤3#EK_Avsnitt¤2#4¤2# ¤3#EK_Bedriftsnavn¤2#1¤2#Diakonhjemmet Sykehus¤3#EK_GjelderFra¤2#0¤2#26.02.2026¤3#EK_KlGjelderFra¤2#0¤2#¤3#EK_Opprettet¤2#0¤2#28.09.2022¤3#EK_Utgitt¤2#0¤2#18.01.2024¤3#EK_IBrukDato¤2#0¤2#26.02.2026¤3#EK_DokumentID¤2#0¤2#D18260¤3#EK_DokTittel¤2#0¤2#AMB - Analyseoversikt med referanseområde, akkreditert måleområde, måleusikkerhet og angivelse av akkreditering¤3#EK_DokType¤2#0¤2#Informasjon¤3#EK_DocLvlShort¤2#0¤2# ¤3#EK_DocLevel¤2#0¤2# ¤3#EK_EksRef¤2#2¤2# 0\t¤3#EK_Erstatter¤2#0¤2#1.15¤3#EK_ErstatterD¤2#0¤2#30.04.2025¤3#EK_Signatur¤2#0¤2#Avdelingsleder May Britt Solem¤3#EK_Verifisert¤2#0¤2# ¤3#EK_Hørt¤2#0¤2# ¤3#EK_AuditReview¤2#2¤2# ¤3#EK_AuditApprove¤2#2¤2# ¤3#EK_Gradering¤2#0¤2#Internt¤3#EK_Gradnr¤2#4¤2#1¤3#EK_Kapittel¤2#4¤2# ¤3#EK_Referanse¤2#2¤2# 0\t¤3#EK_RefNr¤2#0¤2#A.2.2-4.9¤3#EK_Revisjon¤2#0¤2#2.00¤3#EK_Ansvarlig¤2#0¤2#Mia Gudim Rasmussen¤3#EK_SkrevetAv¤2#0¤2#Sandra Nilssen, Mia Gudim Rasmussen¤3#EK_FagAnsv¤2#0¤2#Kvalitetsrådgiver¤3#EK_UText2¤2#0¤2# ¤3#EK_UText3¤2#0¤2# ¤3#EK_UText4¤2#0¤2# ¤3#EK_Status¤2#0¤2#I bruk¤3#EK_Stikkord¤2#0¤2#analyseoversikt, referanseområde, måleområde, akkreditering¤3#EK_SuperStikkord¤2#0¤2#¤3#EK_Rapport¤2#3¤2#¤3#EK_EKPrintMerke¤2#0¤2#Utskrift kun gyldig på utskriftstidspunktet:¤3#EK_Watermark¤2#0¤2#¤3#EK_Utgave¤2#0¤2#2.00¤3#EK_Merknad¤2#7¤2#Lagt inn referansegrenser for osmo urin. Lagt til tekst om preanalytisk variasjon og usikkerhet i kalibrator.  Ny metode Albumin (BCP) Referanse 5 er endret. Oppdatert CV% for hb, hct, mchc og trc.¤3#EK_VerLogg¤2#2¤2#Ver. 2.00 - 26.02.2026|Lagt inn referansegrenser for osmo urin. Lagt til tekst om preanalytisk variasjon og usikkerhet i kalibrator.  Ny metode Albumin (BCP) Referanse 5 er endret. Oppdatert CV% for hb, hct, mchc og trc.¤1#Ver. 1.15 - 16.01.2026|Lagt inn  måleusikkerhet CVa % til Osmo.¤1#Ver. 1.14 - 30.10.2025|korrigert benevning for Vitamin D, Paracetamol: rettet til - istedet for, på måleområdet. Fjernet blod i fæces da den ikke utføres lenger¤1#Ver. 1.13 - 30.04.2025|Endret urinsyre til urat/ urinsyre og løselig transferrinreseptor til transferrinreseptor. Oppdatert objekt fra serum til plasma for  glukosebelastning og jernbelastning.¤1#Ver. 1.12 - 10.03.2025|Endret referansegrenser og nedre svarutgivelse (akk. måleomr) på PSA  iht nasjonale retningslinjer, NOKLUS¤1#Ver. 1.11 - 20.01.2025|Endret objekt på kreatininclearance fra urin til serum/urin. Endret objekt på GFR fra urin til serum. Fjernet følgende setning på forside under akkrediterte analyser: Dersom en analyse tidligere har vært akkreditert, og det er søkt om akkreditering av ny metode for denne analysen, står A i parentes (A) inntil akkreditering foreligger.¤1#Ver. 1.10 - 20.11.2024|Økt CVa for Urinstoff. Rettet opp benevnelse på spinalvæske og ascitesvæske på Sysmex.¤1#Ver. 1.09 - 07.11.2024|Feilaktig satt i bruk før det ble lagt til endring i dette feltet: \r\nEndret referanseområde på fritt kalsium på bakgrunn av Synergisak #46512 03_vertikal revisjon.  Endret fra 1,16-1,32 til  (1,15-1,33).¤1#Ver. 1.08 - 01.11.2024|Ny proteinelektroforese Capillarys 3¤1#Ver. 1.07 - 14.10.2024|Referanseområde for calsium fritt er endret fra 1,16-1,32 til 1,15-1,33 som det er oppgitt i DIPS og swisslab. A for akkreditert analyse er også fjernet, siden det er feilaktig lagt til. Dette er gjort på bakgrunn av intern revisjon og sak 46512 i Synergi.¤3#EK_RF1¤2#4¤2# ¤3#EK_RF2¤2#4¤2# ¤3#EK_RF3¤2#4¤2# ¤3#EK_RF4¤2#4¤2# ¤3#EK_RF5¤2#4¤2# ¤3#EK_RF6¤2#4¤2# ¤3#EK_RF7¤2#4¤2# ¤3#EK_RF8¤2#4¤2# ¤3#EK_RF9¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe1¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe2¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe3¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe4¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe5¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe6¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe7¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe8¤2#4¤2# ¤3#EK_Mappe9¤2#4¤2# ¤3#EK_DL¤2#0¤2#9¤3#EK_GjelderTil¤2#0¤2#26.02.2028¤3#EK_Vedlegg¤2#2¤2# 0\t¤3#EK_AvdelingOver¤2#4¤2# ¤3#EK_HRefNr¤2#0¤2# ¤3#EK_HbNavn¤2#0¤2# ¤3#EK_DokRefnr¤2#4¤2#000304¤3#EK_Dokendrdato¤2#4¤2#23.01.2026 10:46:42¤3#EK_HbType¤2#4¤2# ¤3#EK_Offisiell¤2#4¤2# ¤3#EK_VedleggRef¤2#4¤2#A.2.2-4.9¤3#EK_Strukt00¤2#5¤2#¤5#A.2.2¤5#Avdeling for medisinsk biokjemi¤5#1¤5#0¤4#-¤5#4¤5#Kvalitetsstyring¤5#1¤5#0¤4# - ¤3#EK_Strukt01¤2#5¤2#¤3#EK_Strukt02¤2#5¤2# ¤3#EK_Pub¤2#6¤2#;11;¤3#EKR_DokType¤2#0¤2# ¤3#EKR_Doktittel¤2#0¤2# ¤3#EKR_DokumentID¤2#0¤2# ¤3#EKR_RefNr¤2#0¤2# ¤3#EKR_Gradering¤2#0¤2# ¤3#EKR_Signatur¤2#0¤2# ¤3#EKR_Verifisert¤2#0¤2# ¤3#EKR_Hørt¤2#0¤2# ¤3#EKR_AuditReview¤2#2¤2# ¤3#EKR_AuditApprove¤2#2¤2# ¤3#EKR_AuditFinal¤2#2¤2# ¤3#EKR_Dokeier¤2#0¤2# ¤3#EKR_Status¤2#0¤2# ¤3#EKR_Opprettet¤2#0¤2# ¤3#EKR_Endret¤2#0¤2# ¤3#EKR_Ibruk¤2#0¤2# ¤3#EKR_Rapport¤2#3¤2# ¤3#EKR_Utgitt¤2#0¤2# ¤3#EKR_SkrevetAv¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText1¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText2¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText3¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText4¤2#0¤2# ¤3#EKR_DokRefnr¤2#4¤2# ¤3#EKR_Gradnr¤2#4¤2# ¤3#EKR_Strukt00¤2#5¤2#¤5#A.2.2¤5#Avdeling for medisinsk biokjemi¤5#1¤5#0¤4#-¤5#4¤5#Kvalitetsstyring¤5#1¤5#0¤4# - ¤3#","Informasjon",null,null,null,"0"]
[2.2000000000000002,"Sandra Nilssen, Mia Gudim Rasmussen",null,null,null,"Referanser_Eks"]
[0,"Avdelingsleder May Britt Solem",null,null,null,"0"]
["lagre","26.02.2026"]
["EK_Verifisert¤1#EK_Hørt¤1#EK_Rapport¤1#EK_Watermark¤1#EK_HbNavn¤1#EKR_Verifisert¤1#EKR_Hørt¤1#EKR_Utgitt¤1#","2.00"]
["___","A.2.2-4.9"]
[-11,"26.02.2026"]
["___","Utskrift kun gyldig på utskriftstidspunktet:"]
["___","Kvalitetsrådgiver"]

{"sheet":"Forklaring","index":1,"n_rows":55,"n_cols":6,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,1,43,11]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"hiddenSheet!ek_ekprintmerke","v":"Utskrift kun gyldig på utskriftstidspunktet:"},null,null,null,{"$f":"TODAY()","v":"2026-04-16"}]
[]
[]
[null,"Referanseområder:"]
[null,"Analysene benytter hovedsakelig samme referanseområder som Oslo Universitetssykehus (OUS). "]
[null,"metodebok.no referanseområder medisinsk biokjemi OUS"]
[]
[null,"Referanseområder ulik fra OUS:"]
[null,"·         Kalium"]
[null,null,"Anbefaling fra Elektrolyttveilederen,  Dr. Kiarash Tazmini "]
[null,null,"metodebok.no elektrolyttveileder (diakonhjemmet)"]
[null,"·         25-OH Vitamin D total"]
[null,"I stedet for referansegrense er ønskelig nivå oppgitt. "]
[null,null,"Vitamin D i Norge – Behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status.pdf Nasjonalt råd for ernæring"]
[]
[null,"Eksterne referanser til referanseverdi"]
[null,"2. Rustad P, Reference intervals for 25 of the most frequently used properties in clinical chemistry. Klinisk kjemi i Norden 2003,15:10-17"]
[null,"3. Justert i henhold til \"SARA-prosjektet\" Oslo-sykehusene 2012 "]
[null,"4. Justert i forbindelse med restandardisert metode, sept. 2016"]
[null,"6. Endret i henhold til endring ved OUS 01.10.20"]
[null,"8. Roche pakningsvedlegg STFR2 2021-v 1,0 samordnet endring med OUS"]
[null,"10. Elektrolyttveileder (Diakonhjemmet) dr. Kiarash Tazmini"]
[null,"metodebok.no elektrolyttveileder (diakonhjemmet) dr. Kiarash Tazmini"]
[null,"11. Endret i samsvar med OUS mars 2024"]
[null,"12. SARA-prosjektet\" Oslo-sykehusene 2012"]
[null,"13. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi"]
[null,"14. Hartmann A, Jenssen T, Midtvedt K, Reisæter AV, Fauchald P, Henriksen T, Monn E, Christophersen B.   Protein/creatinine concentration ratio: a simple method for proteinuria assessment in clinical practice. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 2180–3"]
[]
[null,"CVa %, analytisk variasjonskoeffisient: "]
[null,"·         Angir den tilfeldige, analytiske usikkerheten til et måleresultat, og utgjør 1 standardavvik, angitt i % (CVa % = SD / Xmiddel x 100). "]
[null,"·         CVa % er beregnet fra kvalitetskontrolldata oppnådd over lang tid og utgjør grunnlaget for kontrollgrensene avdelingen benytter til å godkjenne hver enkelt analyseserie. For de fleste analytter er en analyseserie satt til 24 timer. "]
[null,"·         I dokumentet er CVa % oppgitt, tilsvarende 1 standard avvik i % av gjennomsnittsverdi. "]
[null,"·         Pasientresultatet (X) ligger i området X ± 2 * CVa % * X, med 95 % sikkerhet. "]
[null,"Eksempel Hb = 10,0 g/dL: Det sanne resultatet vil, med 95 % sikkerhet, ligge i området 10,0 ± 2 * 1,1 % * 10,0, dvs. i området 9,8 – 10,2 g/dL.  "]
[]
[null,"Andre bidrag til måleusikkerhet: I tillegg til analytisk usikkerhet (CVa) vil også usikkerhet i kalibrator og pranalytiske variasjoner  bidra. \nMens preanalytiske faktorer er vanskelig å tallfeste, er usikkerheten i kalibrator oppgitt av leverandør for hver enkelt analytt og vil kunne fås ved henvendelse til laboratoriet. \nFor de fleste analyser er denne usikkerheten så lav i forhold til den analytiske variasjonen at den ikke vil ha praktisk betydning. "]
[]
[]
[]
[null,"Er svaret signifikant forskjellig fra forrige gang?"]
[null,"For å kunne beregne dette, må man kjenne den totale variasjonen (CVtotal) som er avhengig av både den analytiske variasjonen og den biologiske variasjonen innen person (CVib)."]
[null,"Tabell med biologisk variasjon https://biologicalvariation.eu/"]
[null,"For at svaret skal være signifikant (med 95 % sannsynlighet og bruk av tosidig test) forskjellig fra forrige gang, må differansen mellom de to resultatene være større enn 2,8 x CVtotal. "]
[null,"I eksempelet Hb =10,0 g/dL og CVa 1,1 %: I tabell over biologisk variasjon er CVib oppgitt til 2,7 %.  CVtotal blir da 2,9 %. Differansen må være større enn 2,8*2,9 % = 8,1 % eller 0,8 g/dL ved Hb=10,0 g/dL."]
[]
[null,"Akkrediterte analyser"]
[null,"Se akkrediteringsbevis og akkrediteringsomfang for vårt laboratorium, TEST 193, "]
[null,"https://www.akkreditert.no/akkrediterte-organisasjoner/akkrediteringsomfang/?AkkId=506"]
[null,"Akkrediterte analyser er merket med A i egen rubrikk. "]

{"sheet":"Analyseoversikt","index":2,"n_rows":132,"n_cols":11,"rows_kept":132,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[120,0,120,10],[1,0,1,10],[30,0,30,10],[37,0,37,10],[48,0,48,10],[53,0,53,10]]}
["Objekt","Parameter/analytt","Referansestandard","Intern metode-ID","Instrument/prinsipp","Lokalitet","Referanseområde","Akkreditert måleområde med benevning","Måleusikkerhet CVa %","Fagområde, evt. fagfelt","Akkreditert analyse"]
["HEMATOLOGI"]
["EDTA-fullblod","SR","Intern metode","BSR","Sedimentering/InterRliner","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","Alle 1-17: 1-10        K 18-49: 1-20\nK >50: 1-30\nM 18-49: 1-15\nM >50: 1-20\n","1-140 mm/t",null,"M12"]
["EDTA-fullblod","Hemoglobin","Intern metode","BHB","SLS-metode, fotometri, Sysmex XN-9000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","K: 11,7-15,3\nM: 13,4 -17,0","1,0-26,0 g/dL",1.2999999999999999E-2,"M12","A"]
["EDTA-fullblod","Hemoglobin","Intern metode","BHB","Beregnet, Sysmex XN-9000, XN-20","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","K: 11,7-15,3\nM: 13,4 -17,0","1,0-26,0 g/dL",1.2999999999999999E-2,"M12"]
["EDTA-fullblod","MCV","Intern metode","MCV","Sysmex XN-9000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","82 - 98","Volumfordelings-data fra måling av RBC",1.2999999999999999E-2,"M12","A"]
["EDTA-fullblod","MCH","Intern metode","MCH","Sysmex XN-9000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","27 - 33","Beregnet verdi. Hb x 10/RBC",1.4999999999999999E-2,"M12","A"]
["EDTA-fullblod","MCHC","Intern metode","MCHC","Sysmex XN-9000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","32 - 36","Beregnet verdi. Hb x 100/EVF",0.02,"M12","A"]
["EDTA-fullblod","Erytrocyttvolum-fraksjon, hematokrit","Intern metode","BHCT","Impedanse med HDF, Sysmex XN-9000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","K: 0,35-0,46\nM: 0,40-0,50","0,10-0,75 fraksjon",0.02,"M12","A"]
["EDTA-fullblod","Erytocytter","Intern metode","BROB","Impedanse med HDF, Sysmex XN-9000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","K: 3,9-5,2 \nM: 4,3-5,7","0,2-8,6 x10^12/L",1.4999999999999999E-2,"M12","A"]
["EDTA-fullblod","Erytrocytter","Intern metode","BROB","Optisk, Sysmex XN-9000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","K: 3,9-5,2 \nM: 4,3-5,7","0,2-8,6 x10^12/L",1.4999999999999999E-2,"M12"]
["EDTA-fullblod","Trombocytter >100","Intern metode","BTRC","Impedanse og fluorescense flowcytometri, Sysmex XN-9000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","145 - 390","5-5000 x10^9/L",0.04,"M12","A"]
["EDTA-fullblod","Trombocytter <100","Intern metode","BTRC","Impedanse og fluorescense flowcytometri, Sysmex XN-9000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","146 - 390","5-5000 x10^9/L",7.0000000000000007E-2,"M13","A"]
["EDTA-fullblod","Retikulocytter","Intern metode","BRET","Fluorescense flowcytometri, Sysmex XN-9000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","43 - 120","10-720 x10^9/L",0.06,"M12","A"]
["EDTA-fullblod","Retikulocytt-hB","Intern metode","BRETHE","Fluorescense flowcytometri, Sysmex XN-9000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","27,0 - 33,0",null,0.02,"M12"]
["EDTA-fullblod","Leukocytter","Intern metode","BHV","Fluorescense flowcytometri, Sysmex XN-9000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","3,5 - 10,0","0,1-440,0 x10^9/L",2.5000000000000001E-2,"M12","A"]
["EDTA-fullblod","Nøytrofile granulocytter","Intern metode","NE","Fluorescense flowcytometri, Sysmex XN-9000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","1,5 - 7,3","0,1-440,0 x10^9/L",3.9E-2,"M12","A"]
["EDTA-fullblod","Lymfocytter","Intern metode","LYM","Fluorescense flowcytometri, Sysmex XN-9000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","1,1 - 3,3","0,1-440,0 x10^9/L",0.05,"M12","A"]
["EDTA-fullblod","Monocytter","Intern metode","MON","Fluorescense flowcytometri, Sysmex XN-9000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","0,2 - 0,8","0,1-440,0 x10^9/L",0.11,"M12","A"]
["EDTA-fullblod","Eosinofile granulocytter","Intern metode","BEOS","Fluorescense flowcytometri, Sysmex XN-9000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","0,0 - 0,4","0,1-440,0 x10^9/L",8.7999999999999995E-2,"M12","A"]
["EDTA-fullblod","Basofile granulocytter","Intern metode","BA","Fluorescense flowcytometri, Sysmex XN-9000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","0,0 - 0,1","0,1-440,0 x10^9/L",4.2999999999999997E-2,"M12","A"]
["Ascitesvæske","Leukocytter","Intern metode","AHVB","Fluorescense flowcytometri, Sysmex XN-9000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,"x10^9/L",null,"M12"]
["Spinalvæske","Leukocytter","Intern metode","CVHB","Fluorescense flowcytometri, Sysmex XN-9000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","0,0-4,0","x10^6/L",null,"M12"]
["Pleuravæske","Leukocytter","Intern metode","XHVB","Fluorescense flowcytometri, Sysmex XN-9000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,"x10^9/L",null,"M12"]
["Leddvæske","Leukocytter","Intern metode","LHVB","Fluorescense flowcytometri, Sysmex XN-9000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","0,0-0,2","x10^9/L",null,"M12"]
["EDTA-fullblod","Manuelt utstryk","Intern metode","BUTS","Manuell differensial-telling, mikroskopi","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,null,null,"M12","A"]
["EDTA-fullblod","Hurtigkulde","Intern metode","BHKU",null,"Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,null,null,"M12"]
["EDTA-fullblod","Malariautstryk","Intern metode","MAUT",null,"Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,null,null,"M12"]
["Beinmarg","Beinmargsutstryk","Intern metode","BMUT",null,"Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,null,null,"M12"]
["Beinmarg","Jernfarging","Intern metode","BMFE",null,"Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,null,null,"M12"]
["BLODGASS"]
["Heparin fullblod","Venøs syre/base","Intern metode","VGAS","ABL 90 Flex plus","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,null,null,"M12"]
["Heparin fullblod","Arteriell syre/base","Intern metode","AGAS","ABL 90 Flex plus","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,null,null,"M12"]
["Heparin fullblod","Laktat venøst fullblod","Intern metode","BLAC","Amperiometrisk, ABL 90 Flex plus","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","0,6-1,4","0-31 mmol/L",null,"M12"]
["Spinalvæske","Laktat i spinalvæske","Intern metode","CLAC","Amperiometrisk, ABL 90 Flex plus","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","1,2-2,1","0-31 mmol/L",null,"M12"]
["Pleuravæske","pH i pleuravæske","Intern metode","PPH","Potensiometri, ISE ABL 90 Flex plus","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,"6,750-7,850 pH",null,"M12"]
["Serum","Calsium fritt","Intern metode","SCAI","Potensiometri, ISE, ABL 90 Flex plus","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",">18 år: 1,15-1,33","0,10-2,70 mmol/L",null,"M12"]
["HURTIGTESTER/PCR"]
["EDTA-fullblod","Malaria hurtigtest","Intern metode","BMAL","Hurtigtester","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,null,null,"M12"]
["Nesepensel","Influensa hurtigtest","Intern metode","INFLU","Hurtigtester","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,null,null,"M12"]
["Urin","Legionella hurtigtest","Intern metode","ULEG","Hurtigtester","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,null,null,"M12"]
["Urin","Streptococcus pneumonia hurtigtest","Intern metode","UPNE","Hurtigtester","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,null,null,"M12"]
["Spinalvæske","Streptococcus pneumonia hurtigtest","Intern metode","CPNE","Hurtigtester","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,null,null,"M12"]
["Serum","Graviditetstest","Intern metode","SGRA","Hurtigtester","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,null,null,"M12"]
["Urin","Graviditetstest","Intern metode","UGRA","Hurtigtester","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,null,null,"M12"]
["Pensler div lokasjoner","MRSA","Intern metode","MRSA","PCR, Genexpert","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,null,null,"M12"]
["Fæces","VRE","Intern metode","VRE","PCR, Genexpert","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,null,null,"M12"]
["Pensel i svelg og nasofarynks","SARS Cov2/Flu/RSV","Intern metode","COV19","PCR, Genexpert","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,null,null,"M12"]
["KOAGULASJON"]
["Citratplasma","INR","Intern metode","INR","Clot-teknikk STA-R Max","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","0,8 - 1,2","0,7-7,0 Ratio",0.03,"M12","A"]
["Citratplasma","APTT","Intern metode","PAPTT","Clot-teknikk STA-R Max","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","27 - 40","20-180 sek",7.0000000000000007E-2,"M12","A"]
["Citratplasma","Fibrinogen","Intern metode","PFIB","Clot-teknikk STA-R Max","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","1,7 - 4,0","0,6-12,0 g/L",7.0000000000000007E-2,"M12","A"]
["Citratplasma","D-dimer","Intern metode","PFDP","Immunturbidimetri, fotometri, STA-R Max","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","< 50år: < 0,50\n> 50år: < alder x 0,01","0,7-4,00 (20,00 fortynnet) mg/L",0.15,"M12","A"]
["KLINISK KJEMI"]
["Serum","Natrium 2","Intern metode","SNA","Potensiometri, ISE Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","137-145","80 - 180 mmol/L","1,3 %","M12","A"]
["Urin","Natrium12","Intern metode","UNA","Potensiometri, ISE Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,"20 - 250 mmol/L","3,6 %","M12","A"]
["Serum","Kalium10 ","Intern metode","SK","Potensiometri, ISE Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","3,6-5,0","1,5 - 10,0 mmol/L","1,8 %","M12","A"]
["Urin","Kalium12","Intern metode","UK","Potensiometri, ISE Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,"3 - 100 mmol/L","4,6 %","M12","A"]
["Serum","Klorid","Intern metode","SCL","Potensiometri, ISE Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","98-107","60 - 140 mmol/L",3.2000000000000001E-2,"M12","A"]
["Serum","Calsium total 2,3,6","Intern metode","SCA","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",">18 år: 2,20-2,55\nBarn egne verdier","0,20 - 5,00 mmol/L",3.2000000000000001E-2,"M12","A"]
["Urin","Calsium total12","Intern metode","UCA","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,"0,2-7,5 mmol/L",2.5000000000000001E-2,"M12","A"]
["Serum","Magnesium 2","Intern metode","SMG","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","0,71-0,94","0,30-2,00 mmolL",2.8000000000000001E-2,"M12","A"]
["Urin","Magnesium13","Intern metode","UMG","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,"1,7-11,0 mmol/L",3.5999999999999997E-2,"M12","A"]
["Serum","Fosfat2","Intern metode","SPO","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","K: 0,9-1,5\nM < 50 år: 0,8-1,7\nM > 50 år: 0,8-1,4","0,3-6,46 mmol/L",4.4999999999999998E-2,"M12","A"]
["Urin","Fosfat12","Intern metode","UPO","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,"1-92 mmol/L",3.5000000000000003E-2,"M12","A"]
["Serum","Bilirubin2","Intern metode","SBIL","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","5,0-25,0","3-650 umol/L",0.06,"M12","A"]
["Serum","Urinstoff2, 3","Intern metode","SURE","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","K <50 år: 2,6-6,4\nK >50 år: 3,1-7,9\nM <50 år: 3,2-8,1\nM >50 år: 3,5-8,1","1-40 mmol/L",0.05,"M12","A"]
["Urin","Urinstoff12","Intern metode","UURE","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,"1-2000 mmol/L",0.06,"M12","A"]
["Serum","Kreatinin 2, 3","Intern metode","SKRE","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","K: 45-90\nM: 60-105","14-2700 umol/L",3.2000000000000001E-2,"M12","A"]
["Urin","Kreatinin12","Intern metode","UKRE","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,"0,3-54 mmol/L",2.8000000000000001E-2,"M12","A"]
["Serum/Urin","Kreatinin clearance13","Intern metode","KCLE","Beregnet parameter","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,null,null,"M12","A"]
["Serum","GFR","Intern metode","GFR","Beregnet parameter","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,null,null,"M12"]
["Serum","Urat/ Urinsyre 2","Intern metode","SURY","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","K < 50 år: 155-350\nK > 50 år: 155-400\nM: 230-480\nBarn egne verdier","40-1487 umol/L",0.03,"M12","A"]
["Urin","Urat/ Urinsyre13","Intern metode","UURY","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,"0,20 -16,3 mmol/L",3.5000000000000003E-2,"M12","A"]
["Serum","ASAT2","Intern metode","SAST","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","K: 15-35\nM: 15-45","10-700 U/L",4.2000000000000003E-2,"M12","A"]
["Serum","ALAT2","Intern metode","SALT","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","K: 10-45\nM: 10-70","10-700 U/L",7.6999999999999999E-2,"M12","A"]
["Serum","GT2, 3","Intern metode","SGT","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","K < 40år: 10-45\nK > 40år: 10-75\nM < 40år: 10-40\nM > 40år 15-115","10-1200 U/L",3.7999999999999999E-2,"M12","A"]
["Serum","LD 2","Intern metode","SLD","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","18-69 år: 105-205\n70-120 år: 115-255","33-1000 U/L",2.5999999999999999E-2,"M12","A"]
["Serum","CK2","Intern metode","SCK","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","K: 35-210\nM < 50år: 50-400\nM > 50år: 40-280","24-2000 U/L",0.04,"M12","A"]
["Serum","ALP2","Intern metode","SALP","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","35-105","17-1200 U/L",7.0000000000000007E-2,"M12","A"]
["Serum","Amylase, pankreas 2","Intern metode","SPAMY","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","10-65","3-1500 U/L",0.02,"M12","A"]
["Serum","Kolesterol total 2","Intern metode","SKOL","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","18-29 år: 2,9-6,1\n30-49 år: 3,3-6,9\n50-120 år: 3,9-7,8","2,0 -20,7 mmol/L",2.5000000000000001E-2,"M12","A"]
["Serum","LDL-kolesterol","Intern metode","SLDL","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","18-29 år: 1,5-4,2\n30-49 år: 1,9-4,8\n>50år: 2,1-4,9","0,10-14,2 mmol/L",0.03,"M12","A"]
["Serum","HDL-kolesterol 2","Intern metode","SHDL","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","K: 1,0-2,7\nM: 0,8-2,1","0,1-3,8 mmol/L",3.3000000000000002E-2,"M12","A"]
["Serum","Triglyserider2, 3","Intern metode","STRG","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","0,5-2,6","0,3-10,0 mmol/L",4.2999999999999997E-2,"M12","A"]
["Serum","Protein total 2","Intern metode","STP","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","62-78","7-120 g/L",3.5000000000000003E-2,"M12","A"]
["Urin","Protein total13","Intern metode","UTP","Turbidimetri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,"40-2000 mg/L",8.1000000000000003E-2,"M12","A"]
["Spinalvæske","Protein total","Intern metode","CTP","Turbidimetri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,"40-2000 mg/L",7.0999999999999994E-2,"M12","A"]
["Serum","Albumin ","Intern metode","SALB","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","1-7 år: 35-46\n8-14 år: 37-48\n15-18 år: 35-51\n19-39 år: 34-48\n40-69 år: 35-43\n>70 år: 32-43","7-100 g/L",4.8000000000000001E-2,"M12","A"]
["Urin","Albumin14","Intern metode","UALB","Immunturbidimetri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,"3-400 mg/L",0.05,"M12","A"]
["Serum","Glukose 2, 3","Intern metode","SGLU","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","4,0-6,0","0,4-41,6 mmol/L",2.8000000000000001E-2,"M12","A"]
["Spinalvæske","Glukose","Intern metode","CGLU","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,"0,4 -41,6 mmol/L",2.8000000000000001E-2,"M12","A"]
["EDTA-fullblod","HbA1c 11","Intern metode","BHBA","Immunturbidimetri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","27-41","23-196 mmol/mol",3.2000000000000001E-2,"M12","A"]
["Serum","Jern2","Intern metode","SFE","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","9,0-34,0","3-179 umol/L",7.0000000000000007E-2,"M12","A"]
["Serum","Haptoglobin","Intern metode","SHAP","Immunturbidimetri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","0,4-2,1","0,1-5,7 g/L",0.04,"M12","A"]
["Serum","Transferrin 3","Intern metode","STRA","Immunturbidimetri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","1,9-3,3","0,3 -5,2 g/L",2.8000000000000001E-2,"M12","A"]
["Serum","TIBC 2","Intern metode","STBC","Beregnet parameter","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","49-83",null,null,"M12","A"]
["Serum","Transferrinreseptor8","Intern metode","SLTR","Immunturbidimetri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","1,7-4,1","0,5-20 mg/L",5.5E-2,"M12","A"]
["Serum","CRP2","Intern metode","SCRP","Immunturbidimetri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","0-4","1-350 mg/L",5.1999999999999998E-2,"M12","A"]
["Serum","IgA","Intern metode","SIGA","Immunturbidimetri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","< 50år: 0,7-3,7\n> 50år: 0,7-4,3","0,2 -8,0 g/L",0.04,"M12","A"]
["Serum","IgG","Intern metode","SIGG","Immunturbidimetri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","K < 50år: 6,9-15,7\nK > 50år: 6,1-14,9\nM: 6,1-14,9","0,4-50,0 g/L",0.03,"M12","A"]
["Serum","IgM","Intern metode","SIGM","Immunturbidimetri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","K < 50år: 0,6-2,3\nK > 50år: 0,4-2,1\nM: 0,4-2,1","0,25-6,50 g/L",0.04,"M12","A"]
["Serum","Ferritin3","Intern metode","SFER","Immunkjemi, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","K: 10-170\nM: 30-400","2-2000 ug/L",0.05,"M12","A"]
["Serum","Vitamin B123","Intern metode","SB12","Immunkjemi, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","150-650","110-1476 pmol/L",8.2000000000000003E-2,"M12","A"]
["Serum","Folinsyre/folat4","Intern metode","SFOL","Immunkjemi, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","> 7,0","5-45 nmol/L",0.15,"M12","A"]
["Serum","Vitamin D","Intern metode","S25VD","Immunkjemi, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","50-125","15-300 nmol/L",0.12,"M12","A"]
["Serum","PSA12","Intern metode","SPSA","Immunkjemi, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","<39 år: < 1,5\n40-44 år: < 2,0\n45-49 år: < 2,0\n50-54 år: < 2,5\n55-59 år: < 3,5\n60-64 år: < 4,5\n65-69 år-< 6,5\n70-74 år: < 10\n75-79 år: < 12\n> 80 år: < 15","0,10-100 ug/L",4.2999999999999997E-2,"M12","A"]
["Serum","Tropinin T","Intern metode","STNT","Immunkjemi, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","0-14","5-10 000 ng/L",9.5000000000000001E-2,"M12","A"]
["Serum","Prokalsitonin","Intern metode","SPCT","Immunkjemi, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","0-0,10","0,1-100,0 ng/mL",4.3999999999999997E-2,"M12","A"]
["Serum","Pro-BNP3","Intern metode","SBNP","Immunkjemi, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","K 18-49 år: <170\nK 50-69 år: <300\nK 70-120 år: <760\nM 18-49 år: <85\nM 50-69 år: <250\nM 70-120 år: <500","50-35 000 ng/L",6.3E-2,"M12","A"]
["Serum","TSH3","Intern metode","STSH","Immunkjemi, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","0,5-3,6","0,01-100 mlE/L",3.7999999999999999E-2,"M12","A"]
["Serum","Fritt T43","Intern metode","SFT4","Immunkjemi, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","12-22\nBarn egne verdier","1,3-100pmol/L",4.9000000000000002E-2,"M12","A"]
["Serum","Fritt T33","Intern metode","SFT3","Immunkjemi, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","1-19 år: <8,5\n20-120 år: 2,8-7,0","1,5-50 pmol/L",5.6000000000000001E-2,"M12","A"]
["Serum","Digoksin","Intern metode","SDGO","Immunkjemi, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","0,6-6,4","0,3-6,4 nmol/L",0.10299999999999999,"M04","A"]
["Serum","Litium","Intern metode","SLI","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","0,5-1,0 ","0,1-3,0 mmol/L",8.5999999999999993E-2,"M04","A"]
["Serum","Gentamicin","Intern metode","SGENT","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","1,5-4,0","0,3-12,0 mg/L",8.7999999999999995E-2,"M04","A"]
["Serum","Paracetamol","Intern metode","SPAR","Immunklorometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","70-150","33-1324 umol/L",6.9000000000000006E-2,"M04","A"]
["Serum","Etanol","Intern metode","BETA","Fotometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,"0,2-4,98 ‰",0.12,"M04","A"]
["Serum","Vankomycin","Intern metode","SVAMX","Immunklorometri, Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","15-20","4,0-80,0 mg/L",0.08,"M04","A"]
["Serum","Protein-elektroforese","Intern metode","ELFO","Kapillærelektroforese, Sebia Capillarys 3","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,null,null,"M12"]
["ANNET"]
["EDTA-fullblod/Heparin-fullblod","HbA1c","Intern metode","BAFI","Affinion","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","27-41","20-140 mmol/mol",0.03,"M12"]
["Kapillærblod","Glukose kapillært","Intern metode","BGLU","Contour XT","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","4,0-6,0","0,6-33,3 mmol/l",null,"M12"]
["Urin","Urin strimmeltest","Intern metode","STIX","Clinitek Advantus","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,null,null,"M12"]
["Urin","Urinmikroskopi","Intern metode","UMIK","Mikroskopi, manuell vurdering","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,null,null,"M12"]
["Fullblod","Blodkultur","Intern metode","BKULT","Bactec FX","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,null,null,"M12"]
["Fullblod","Soppkultur","Intern metode","SKULT","Bactec FX","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,null,null,"M12"]
["Fullblod","Mycobakteriekultur","Intern metode","MKULT","Bactec FX","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,null,null,"M12"]
["Serum","Osmolalitet","Intern metode","POSD","Fiske Osmometer","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","275-300","0-2000 mosmol/kg ",0.01,"M12"]
["Urin","Osmolalitet","Intern metode","UOSD","Fiske Osmometer","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud","Spoturin: 300-900\nMorgenurin: ≥750 \nDøgnurin: ~300-900","0-2000 mosmol/kg ",1.2999999999999999E-2,"M12"]
["Plasma","Glukosebelastning","Intern metode","GBEL","Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,null,null,"M12"]
["Plasma","Jernbelastning","Intern metode","FEBE","Cobas 8000","Diakonhjemmet sykehus, Steinerud",null,null,null,"M12"]

{"sheet":"Referanser","index":3,"n_rows":25,"n_cols":1,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Kryssreferanser-tabell"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Vedleggs-tabell"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Eksterne referanser tabell"]